## Slide 1: P05. gestion de la chaine du froid
1. Réception & contrôle d’un produit de la chaîne du froid
Vérifier dès l’arrivée de la commande la température du produit concerné à l’intérieur du contenant isotherme.
- mesurer la température à l’intérieur du contenant à l’aide d’une sonde électronique à laser
- à défaut s’assurer que le pack réfrigérant est gelé.
Température entre +2°C & +8° C
Retour fournisseur ou Destruction
Nouvelle commande du produit
Température entre +2°C & +8° C
2. Déballage Prioritaire
Les produits sont déballés, pointés sur le bon de livraison et rangés sans délai dans l’enceinte réfrigérée dédiée.
Notification de l’heure de rangement
3. Stockage conforme
L’enceinte réfrigérée adaptée à l’usage sert exclusivement au stockage des médicaments thermosensibles.
- Contrôle permanent & automatisé de la température
(à l’aide d’une sonde enregistreuse)
Régulièrement (toutes les deux semaines par ex.) une extraction et un archivage des courbes de températures correspondant aux enregistrements de la sonde sont réalisés.
Avant chaque sortie produit : vérifier le bon fonctionnement de l’enceinte réfrigérée
4. Dispensation
Ne sortir le produit de l’enceinte réfrigérée de l’officine qu’au tout dernier moment.
Conseils & précautions : informer le patient des contraintes spécifiques liées au maintien de la chaîne de froid concernant le produit délivré (transport, stockage au réfrigérateur, bonne utilisation).
S’assurer que le produit délivré sera emporté directement au domicile du destinataire.
Rappeler que le produit ne pourra être repris par l’officine.
Si non
Gestion des produits non conformes
Si non

## Slide 2: P05. gestion de la chaine du froid
Caractéristiques de l’enceinte réfrigérée professionnelle
Privilégier un type de froid brassé, ventilé ou à air forcé (plutôt que statique).
Contrôle annuel de l’enceinte réfrigérée professionnelle
Une fois par an le bon fonctionnement de l’enceinte est vérifié. En pratique, il s’agit de mesurer la température en différents points du volume utile (en général 9) et ce, durant 24 heures. Ce contrôle permet de s’assurer de la répartition homogène de l’air réfrigéré. Ce contrôle doit être réalisé à vide.
Relevé & suivi des températures
L’enceinte réfrigérée dispose d’un système indépendant de suivi (sonde) et d’enregistrement en continu de la température.
Le système doit disposer d’une alarme permettant de détecter les ruptures de la chaîne du froid (excursions de température).
Rupture de la chaîne du froid
En cas de rupture de la chaîne du froid il convient de :
Stopper immédiatement les délivrances de produits thermosensibles.
Analyser la durée et l’ampleur de la rupture.
La décision de maintenir à la vente les produits doit être documentée et validée par le pharmacien
Contacter (si nécessaire) les patients concernés.
Références : Recommandations de gestion des produits soumis à la chaine du froid (ONP)